## ALLEGATO QT
ALLEGATO QT)
Sistema complesso per test di Biologia Molecolare infettivologica con particolare attenzione alla diagnostica per SARS-CoV-2 - AOUFE
| Fabbricante | Ragione Sociale
| Fornitore | Ragione Sociale
| Strumentazione | Nome commerciale
| Prima immissione sul mercato | Anno
|  | Unità di misura | Operatore | Soglia | Valore espresso dalla Ditta | Riferimento alla documentazione tecnica presentata
1. | Caratteristiche generali del sistema
1.1 | Sistema analitico completamente integrato e automatizzato per l'estrazione e l'amplificazione in un'unica piattaforma (sample-to-result) completo di reagenti, calibratori, controlli e consumabili necessari per la determinazione quali/quantitativa dei microorganismi descritti in allegato B | SI/NO Se si, descrivere brevemente | = | SI, descrivere
1.2 | Marcatura CE-IVD secondo la direttiva 98/79 CE, recepita dal D.Lgs.332/2000 relativa a strumentazione, software di analisi e reagenti | SI/NO | = | SI, descrivere
1.3 | Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione (ossia tecnologicamente avanzata e presente sul mercato), idonea all' uso previsto nel capitolato speciale, e dotata dei requisiti indispensabili descritti nel presente documento | SI/NO | = | SI, descrivere
2. | Caratteristiche tecniche e produttività
2.1 | Metodica di esecuzione test: RT-PCR (necessario conoscere il valore di Ct per la diagnostica COVID-19) | SI/NO | = | SI, descrivere
2.2 | Processazione prioritaria dei campioni urgenti/emergenti (STAT) rispetto a quelli in regime di routine già in corso | SI/NO | = | SI, descrivere
2.3 | Capacità di carico iniziale | Numero di campioni | >= | 120
2.4 | Tempo per il primo risultato | minuti | <= | 120
2.5 | Produttività media in 12 ore | Numero di test | >= | 450
2.6 | Frequenza di esecuzione dei controlli di seduta | Frequenza (ore) | >= | 48
2.7 | Curve di calibrazione memorizzabili dagli strumenti | SI/NO
2.8 | Sensibilità del test HIV-RNA | copie/mL | <= | 40
2.9 | Sensibilità del test HBV-DNA | UI/mL | <= | 20
2.10 | Sensibilità del test HCV-RNA | UI/mL | <= | 15
2.11 | Completa tracciabilità del processo analitico | SI/NO | = | SI, descrivere
2.12 | Totale assenza di manipolazione manuale del campione | SI/NO | = | SI, descrivere
2.13 | Relativamente alla diagnostica COVID-19: identificazione di almeno 2 target genici specifici per SARS-CoV-2 | SI/NO | = | SI, descrivere
2.14 | Caricamento del tubo primario; in particolare, per la diagnostica relativa a SARS-CoV-2, possibiltà di caricamento di tampone Copan UTM da 3 o 6 mL | SI/NO | = | SI, descrivere
2.15 | Relativamente alla diagnostica SARS-CoV-2, possibilità di estrazione degli acidi nucleici da differenti matrici biologiche | SI/NO | = | SI, descrivere
2.16 | Possibilità di esecuzione di test differenti in contemporanea | SI/NO | = | SI, specificare se in contemporanea o meno con le sedute di routine
3. | Caratteristiche della strumentazione
3.1 | Possibiltà da parte dell'operatore di visualizzare le curve di amplificazione direttamente sullo strumento analitico | SI/NO | = | SI, descrivere
3.2 | Accesso random dei campioni | SI/NO | = | SI, descrivere
3.3 | Riconoscimento positivo dei campioni, dei reattivi dei calibratori e dei controlli mediante codice a barre o sistema similare | SI/NO | = | SI, descrivere
3.4 | Strumenti dotati di metodica/sistema che garantisca protezione dal rischio di contaminazione ambientale dei campioni sottoposti ad analisi | SI/NO | = | SI, descrivere
3.5 | Metodi adottati per ridurre le contaminazione | SI/NO | = | SI, descrivere
3.6 | Dotazione di allarmi per malfunzionamento | SI/NO | = | SI, descrivere
3.7 | Peso complessivo della strumentazione | kg
3.8 | Dimensioni della strumentazione (lunghxlarghxalt) | cm
3.9 | Dimensione massima della sezione di appoggio (larghezza per profondità) | mq | <= | 2.6
3.10 | Potenza elettrica assorbita a regime | KVA
3.11 | Quantità di calore prodotta a regime | BTU/h
3.12 | Rumorosità prodotta | dB
3.13 | Sistema a pavimento | SI/NO | = | SI, descrivere
3.14 | Scarico in tanica dei reflui prodotti | SI/NO | = | SI, descrivere
3.15 | Dotazione di PC con SW di analisi | SI/NO | = | SI, descrivere
4. | Integrazione
4.1 | Integrabilità bidirezionale del sistema con il LIS di Laboratorio (DNLab HALIA della Ditta Dedalus) | SI/NO | = | SI, descrivere
4.2 | Possibilità di esportare al LIS di Laboratorio le curve di amplificazione | SI/NO | = | SI, descrivere
5. | Reagenti e kit
5.1 | Durata dei lotti dei kit di estrazione e rilevazione | mesi | >= | 6
5.2 | Reagenti pronti all'uso senza necessità di ricostituzione da parte dell'operatore | SI/NO | = | SI, descrivere
6. | Tipologia della fornitura
6.1 | Fornitura accessori e consumabili dedicati al sistema | SI/NO | = | SI, descrivere
6.2 | Fornitura gratuita dei CQ di parte terza da utilizzare ad ogni variazione del lotto reagenti e/o calibrazione, per tutti gli analiti | SI/NO | = | SI, descrivere
6.3 | Partecipazione, a carico della ditta, ad un programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) di valenza nazionale e/o internazionale a scelta del laboratorio per tutta la durata del contratto per tutti gli analiti. | SI/NO | = | SI, descrivere
7. | Consegna, Assistenza e Manutenzione
7.1 | Tempi di consegna tassativa della strumentazione dall'ordine | gg | <= | 30
7.2 | Unitamente alla strumentazione devono essere consegnati kit diagnostici e materiali di consumo per l'esecuzione di almeno 10.000 test relativi alla diagnostica SARS-CoV-2 | SI/NO | = | SI, descrivere
7.3 | Assistenza tecnica strumentazione tipo full risk - tutto incluso | SI/NO | = | SI, descrivere
7.4 | Tempi di intervento per menutenzione correttiva dalla chiamata | ore solari (escluso sabati e festivi) | < | 24
7.5 | Tempi di risoluzione del guasto dall'intervento anche con sostituzione dell'apparecchiatura con altra equivalente | ore solari (escluso sabati e festivi) | < | 24
7.6 | Presenza di referenti di zona per assistenza tecnica | SI/NO |  | Se SI indicare nominativo, recapito e numero di telefono
7.7 | Tempi di consegna per kit e materiali di consumo dall'ordine | gg lavorativi | <= | 7

## ALLEGATO QT1
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA COMPLESSO PER TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE INFETTIVOLOGICA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIAGNOSTICA PER SARS-COV-2
ALLEGATO QT1
ID | ANALITI INDISPENSABILI | TEST/MESE
1.1 | SARS-CoV-2 | 8000
1.2 | HIV-1-RNA | 150
1.3 | HBV-DNA | 90
1.4 | HCV-RNA | 200
2.1 | DNA-CMV | 80