## Emodialisi Domiciliare
Prodotto: Sistema per Dialisi Domiciliare
ID | CARATTERISTICA | Punteggio | Unità di misura | Operatore | Valore soglia minima | Metodo di vautazione | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
1.2 | Fabbricante (Indicare la ragione sociale del fabbricante) |  | Descrizione
1.3 | Fornitore (Inicare la ragione sociale del fornitore) |  | Descrizione
1.4 | Modello (Indicare il nome del modello offerto) |  | Descrizione
1.5 | Codice CND |  | CND
1.6 | Identificativo di Registrazione BD/RDM |  | N° BD/RDM
1.7 | Anno di prima immissione sul mercato nazionale/Versione |  | Anno
1.8 | FDA Approval
1.9 | Marcatura CE (MDR 745/2017)
1.10 | Marcatura CE (D.Lgs. 2010/37)
1.11 | Evidenza documentazione scientifica disponibile relativa all'uso domiciliare | 5 |  |  |  | Valutazione
2. | Dialisato | 12 |  |  |  | Valutazione
2.1 | Possibilità preparazione dialisato |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
2.2 | Regolazione temperatura |  | °C
2.3 | Allarmi limite temperatura |  | °C | > | 41
2.4 | Conduttività |  | mS/cm
2.5 | Flusso |  | mL/min
2.6 | Pressione di transmembrana |  | mm Hg
2.7 | Tipologia dialisi
2.7.1 | Bicarbonato |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
2.8 | Tasso rimozione ultrafiltrazione, L/hr
2.8.1 | Accuratezza (sul volume impostato) |  | % | <= | ±10%
2.9 | Monitor pH |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
3. | Circuito Sangue | 2 |  |  |  | Valutazione
3.1 | Pressione arteriosa |  | mm Hg
3.2 | Pressione venosa |  | mm Hg
3.3 | Range pompa sangue |  | mL/min
3.4 | Range pompa Eparina |  | mL/hr
3.5 | Metodo di sterilizzazione filtri/consumabile (es. raggi gamma / beta) | 2 | Tipologia |  |  | Valutazione
4. | Display | 5 |  |  |  | Valutazione
4.1 | Tipologia |  | Tipologia | = | Touch screen
4.2 | Interfaccia utente e semplicità di utilizzo (descrivere) |  | Descrivere
4.3 | Dimensioni |  | pollici
4.4 | Parametri visualizzati | 2 |  |  |  | Valutazione
4.4.1 | Pressione dializzato
4.4.2 | Pressione di Transmembrana
4.4.3 | Conduttività
4.4.4 | Flusso
4.4.5 | Tempo trascorso
4.4.6 | Tempo rimanente
4.4.7 | Tempo prescritto
4.4.8 | Profilo (UF, sodio)
4.4.9 | Altro
5. | Sistema | 8 |  |  |  | Valutazione
5.1 | Memorizzazione dati |  | SI/No se SI indicare Gb disponibili
5.2 | Interfaccia |  | Tipologia | >= | Ethernet e/o USB
5.3 | Alimentazione elettrica |  | V
5.3.1 | Batteria backup |  | SI/No se SI indicare durata in minuti | = | SI
5.4 | Dimensioni |  | (Alt x Largh x Profondità) cm
5.5 | Area a pavimento occupata |  | m²
5.6 | Peso |  | kg
5.7 | Applicazioni di Telemedicina
5.7.1 | Nome commerciale
5.7.2 | Marcatura CE MDD/MDR |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
5.7.3 | Classe di rischio MDD/MDR |  | Classe di rischio
5.7.4 | Conformità GDPR |  | SI/No se SI descrivere. Compilare foglio "ECRI-HIMSS" della presente cartella | = | SI
5.7.5 | Integrazione
5.7.5.1 | Conformità al profilo IHE PCC |  | SI/No se SI allegare evidenza Connectathon
5.7.5.2 | Conformità al profilo IHE PCD |  | SI/No se SI allegare evidenza Connectathon
5.7.5.3 | Conformità IEEE 11073 |  | SI/No se SI descrivere
5.7.5.4 | Compliance standard HL7 |  | SI/No se SI descrivere
5.7.5.5 | Compliance standard FHIR |  | SI/No se SI descrivere
5.4 | Allarmi | 2 |  |  |  | Valutazione
5.4.1 | Perdita acqua |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
5.4.2 | Detettore perdite ematiche |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
5.4.3 | Rilevatore bolle aria /schiuma |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
5.4.4 | Conduttività |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
5.4.5 | Pressione arteriosa/venosa |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
5.4.5.1 | Soglie di pressione |  | mm Hg
5.4.6 | Temperatura / alto flusso |  |  |  | SI
6. | Servizio | 32 |  |  |  | Valutazione
6.1 | Gestione rifiuti ospedalieri trattati a casa del paziente (Si/No se SI descrivere) |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.2 | Servizio di start-up per l'avviamento della dialisi domiciliare (Si/No se SI descrivere)
6.2.1 | Addestramento personale medico |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.2.2 | Addestramento personale infermieristico |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.2.3 | Addestramento paziente |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.2.4 | Addestramento care giver |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.3 | Servizio di follow-up dialisi domiciliare (Si/No se SI descrivere)
6.3.1 | Supporto monitoraggio compliance |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.3.2 | Supporto monitoraggio efficacia terapia |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.4 | Corsi Formazione
6.4.1 | Corsi base e avanzati per personale medico e infermieristico (Si/No se SI descrivere) |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.4.2 | Corso utilizzo telemedicina (SI/No se SI Descrivere) |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.5 | Attività presso il domicilio
6.5.1 | Attività infermieristica condotta presso il domicilio del paziente |  | SI/No se SI descrivere
6.5.2 | Visita domiciliare con verifica delle condizioni igienico-ambientali degli spazi in cui viene svolta l’attività dialitica (SI/No se SI descrivere) |  | SI/No se SI descrivere
6.5.3 | Supporto alle attività dialitiche (Si/No se SI descrivere) |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.6 | Reperibilità (Si/No se SI descrivere)
6.6.1 | Disponibilità numero verde attivo 24h 7g/7g compresi i festivi |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.7 | Servizio consegna materiali
6,7.1 | Presso domicilio proprio del paziente |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6,7.2 | Presso domicilio temporaneo del paziente |  | SI/No se SI descrivere | = | SI
6.8 | Servizio assistenza tecnica apparecchiature
6.8.1 | Tipologia |  | Tipologia | = | Full Risk all included
6.8.2 | Interventi manutenzione correttiva /anno |  | Numero | > | 999
6.8.3 | Interventi manutenzione preventiva / anno |  | Numero | >= | 2
6.8.4 | Interventi controlli di sicurezza /anno |  | Numero | >= | 2
70

## Istruzioni per compilazione
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
COLONNA B | COLONNA C | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F | COLONNA G | COLONNA H
Caratteristiche Tecniche | Punteggio | Unità di misura | Valore soglia minima | Evidenza del possesso della caratteristica richiesta (a cura della ditta offerente) | Descrizione caratteristiche prodotti offerti | Riferimento documentazione tecnica allegata e pagina
N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrate le informazioni e le caratteristiche tecniche richieste | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicati i punteggi | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono indicate le unità di misura | N.B. Colonna da non compilare e non modificare. Sono illustrati i requisiti di minima richiesti per la corrispondente voce descritta nella colonna B | Da compilare da parte della ditta. | Da compilare da parte della ditta secondo quanto indicato nella stessa colonna E, o descrivendo la caratteristica posseduta del prodotto offerto in relazione a quella richiesta nella colonna B | Da compilare da parte della ditta. Specificare il documento tecnico o i documenti tecnici con relativo riferimento di pagina/e, in cui è descritto il requisito di minima indicato in colonna F, nonchè la relativa specifica dichiarata nella colonna H, ove richiesta

## ECRI-HIMSS
Medical Device Security Risk Assessment
| Informazioni e specifiche richieste | Risposta tipo | Istruzioni per la risposta | Risposta del Fornitore
Sezione A : Caratteristiche del Dispositivo Medico
A.1 | Ragione Sociale Fabbricante | Ragione sociale Fabbricante | Indicare la Ragione sociale del fabbricante
A.2 | Nome commerciale e modello del dispositvo | Nome commerciale e modello del dispositvo | Indicare il nome commerciale e modello del dispositvo
A.3 | Tipologia dle prodotto (dispositivo, software, server, app) | Dispositivo, software, server, app | Selezionare il tipo di prodotto. Nota: è necessario compilare un form per ogni linea di prodotto
A.4 | Specificare la versione del software o il livello di patch | Versione del software | Specificare la versione del software
A.5 | Specificare la data di fine supporto del modello | Data | Fornire la data di fine supporto se nota
A.6 | Specificare il sistema operativo e la versione | Windows/Linux/embedded/altro/non applicabile | Specificare il sistema operativo ivi inclusa la versione (es., Windows 10 Enterprise, Red Hat Enterprise Linux 7, Android 7.1)
A.7 | Specificare la data di fine supporto del sistema operativo | Data | Fornire la data di fine supporto se nota
A.8 | Elencare tutte le certificazioni o gli standard che indirizza il dispositivo | Elencare qualsiasi standard o certificazione che il dispositivo indirizza (es. IEC 62304) | Elencare qualsiasi standard o certificazione che il dispositivo indirizza (es. IEC 62304)
A.9 | Specificare le policies e le procedure del fabbricante per l'approvazione e l'installazione di patch di sicurezza | Specificare le policies di validazione e applicazione delle patches | Specificare le policies (patches solo dopo l'approvazione del fabbricante, applicazione di una patch di sicurezza, ecc)
Sezione B: Dati sensibili
B.1 | Il dispositivo memorizza dati sensibili? | Si/No | Si/No
B.2 | Specificare la tecnologia di crittografia dei dati sensibili memorizzati | Dettagli tecnici | Specificare la crittografia del file o la crittografia dell'intero disco
B.3 | I dati sensibili sul dispositivo sono permaneti e transitori? | Permanenti/transitori/non applicabile | Specificare Permanenti/transitori/non applicabile
B.4 | Il dispositivo trasmette dati sensibili? | Si/No | Si/No
B.5 | Specificare tutte le fonti dei dati sensibili e le destinazioni | Server di gestione, PACS, middleware, cartella clinica elettronica, cloud, ecc. | Elencare le fonti e le destinazioni
B.6 | Specificare la tecnologia di crittografia dei dati sensibili trasmessi | Dettagli tecnici | Specificare i metodi di crittografia usati per trasmettere i dati sensibili (es. SSL 3.0, TLS 1.2)
Sezione C: Interfacce fisiche
C.1 | Connessioni cablate? | Ethernet/seriali/USB/non applicabile | Fornire un inventario delle interfacce
C.2 | Connessioni di rete? | Si/No | Fornire un inventario delle interfacce
C.3 | Funzionalità wireless? | Si/No | Fornire un inventario delle interfacce
C.4 | Specificare IEEE 802.11 | 802.11 (a/b/g/n/ac) | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.5 | Funzionalità bluetooth? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.6 | Comunicazione Near-field (NFC)? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.7 | Funzionalità cellulare (es. 4G)? | Si/No | Fornire dettagli tecnici, incluse le versioni e qualsiasi tipologia di comunicazione applicabile
C.8 | Specificare qualsiasi altro metodo di comunicazione non indicato | Elencare | Elencare qualsiasi metodo di comunicazione
C.9 | Sono presenti media rimovibili? | Si/No e se Si specificare (es. porta USB) | Elencare tutti i possibili metodi di archiviazione: (USB, SD Flash)
C.10 | Le porte (es. seriali/USB/FireWire) possono essere disabilitate? | Si/No | I media presenti in C.9 possono essere disabilitati?
Sezione D: Rete
D.1 | Il dispositivo può resistere alla scansione delle vulnerabilità? | Si/No | Si/No
D.2 | Elencare tutte le porte IP necessarie al funzionamento corretto del dispositivo | Es. 21 (FTP), 23 (TelNet), 53 (DNS) | Elencare tutti i servizi di rete abilitati sul dispositivo
D.3 | Le porte non utilizzate sono chiuse? | Si/No | Si/No
D.4 | Elencare tutti i metodi di sicurezza wirelss supportati | WPA2-Enterprise | Elencare le funzionalità di sicurezza
Sezione E: Autenticazione
E.1 | Specificare qualsiasi metodo di autenticazione esterna che il dispositivo supporta | Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol, single sign-on, ecc. | Elencare i metodi di autenticazione
E.2 | Il dispositivo supporta la profilatura degli utenti? | Si/No | Si/No
E.3 | Il dispositivo utilizza password codificate? | Si/No | Si/No
E.4 | Elencare i metodi di monitoraggio/accesso remoto | Virtual private network (VPN), polling | Elencare qualsiasi metodo che il fabbricante / fornitore utilizza per supportare o monitorare il dispositivo da remoto
Sezione F: Protezione del dispositivo
F.1 | Il dispositivo supporta antivirus di terze parti / protezioni contro il malware? | Si/No | Specificare se il dispositivo supporta l'istallazione di antivirus o software di protezione end-point
F.2 | Il dispositivo supporta software di gestione dei dispositivi "mobile" (MDM)? | Si/No | Se il dispositivo è wireless, supporta l'installazione di MDM?